医用吊塔系统

一、设备参数要求：

1、吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用。

2、吊塔最大宣称承重≥250Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍。

3、悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统；

4、所有吊塔均须配有良好的机械系统，保证吊塔不产生漂移。

5、托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉；

6、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次。

7、吊塔气管通过生物相容性认证

8、吊塔所有气体插座和接头为德标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

9、气体终端可提供5万次插拔测试证明；

▲10、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

11、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

二、配置要求如下：

双塔3套

干区

1、机械单臂结构，悬臂长度≥750mm；

2、气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

3、气体终端（氧气2个，负压吸引1个，空气2个）

4、电源插座10A 8个，电源插座16A 1个；

5、罗格朗RJ45，含线，CAT6 1个

6、等电位柱2个

7、仪器承载托盘2个，尺寸≥530X480mm

8、配置13套线缆集线器或收纳盒

湿区

1、机械双臂结构，悬臂长度≥1500mm；

2、气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

3、气体终端（氧气1个，负压吸引2个，空气1个）

4、电源插座10A 8个，电源插座16A 1个；

5、罗格朗RJ45，含线，CAT6 1个

6、等电位柱2个

7、仪器承载托盘2个， 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm

8、配置输液架两套

单塔2套

1、机械单臂结构，悬臂长度≥750mm；

2、气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

4、气体终端（氧气2个，负压吸引2个，空气2个）。

5、电源插座10A 8个，电源插座16A 1个；

6、罗格朗RJ45，含线，CAT6  2个

8、等电位柱2个

9、仪器承载托盘2个， 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm

8、配置输液架一套，10套集线器及收纳盒